Radiodiagnóstico Médico

(Fluoroscopia, Mamografia, Radiografia  e Tomografia)

RENOVAÇÃO DE ALVARÁ

Deverá ser encaminhada à Vigilância Sanitária para avaliação, a seguinte documentação e nesta sequência:

        - Formulário de Petição

        - Possíveis atualizações das informações contidas no memorial de proteção radiológica;

        - Levantamento radiométrico realizado e assinado por um especialista em física de radiodiagnóstico (anexar formuláriono 1.4) a cada 4 anos, ou em caso de modificação das instalações;

        - Relatório Técnico dos testes de controle de qualidade (anexar formuláriono 1.5);

        - Relatório das calibrações e manutenções dos equipamentos de radiodiagnóstico, processadoras e negatoscópios;

        - Comprovação dos treinamentos realizados, incluindo os previstos no memorial de proteção radiológica;

        - Possíveis atualizações da planta baixa com posicionamento dos equipamentos e leiaute das salas;

        - Possíveis atualizações do plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS)

        - Possíveis atualizações do programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)

        - Possíveis atualizações do programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA)

Observações:

- O equipamento emissor de radiações ionizantes precisa ter registro válido na ANVISA;

- As dimensões das salas devem atender os requisitos da RDC 50/2002;

- Nas salas de exame radiológico, o comando precisa estar protegido por um biombo fixo, com altura mínima de 2,10 m, que permita a visualização do paciente, dos acessos, bem como evite radiação espalhada diretamente pelo paciente na área do comando;

- O responsável técnico (Médico Radiologista) poderá assumir a responsabilidade por, no máximo, dois serviços;

- Equipamentos de raios X, fixos ou móveis, utilizados para radiografia geral precisam possuir sistema de colimação regulável, filtração total mínima de 2,5 mmAl e potencia mínima de 4 kW (na maioria dos casos, corrente > 100 mA);

- As salas de exames radiológicos necessitam de grade anti-difusora, na mesa radiológica e no “bucky” mural;

- Caso seja utilizado o sistema de processamento manual, é obrigatória a utilização de cronômetro e termômetro;

- A guarda de chassis carregados na sala de exames só pode ser realizada utilizando o porta/guarda chassis;

- O dosímetro padrão deve permanecer em local fora da área de radiação e de exposição ao público, devendo ter local próprio para guarda em conjunto com todos os dosímetros;

- Em cumprimento às Portarias MS 453/98 e 531/2012, os serviços de mamografia deverão realizar todos os testes descritos na Portaria 453/98, nas respectivas periodicidades, encaminhando relatório semestral a Vigilância Sanitária. Os testes específicos para CR/DR devem ser realizados segundo as recomendações dos fabricantes, incluindo os testes dos monitores;

- Os negatoscópios, para mamografia, devem ter luminância mínima de 3.000 nit;

- Nota: recomenda-se negatoscópios com 1.500 nit, para radiografia convencional.