Radiodiagnóstico Odontológico

(Raios-X Odontológico IntraOral, Panorâmico e Tomógrafo de Feixe Cônico)

TESTE DE ACEITAÇÃO/ DESEMPENHO

Deverá ser anexado ao teste de aceitação/desempenho:

- Certificado de qualificação do profissional que realizou os testes;

- Certificado de calibração da instrumentação utilizada (validade de 2 anos);

- Descrição e identificação (número de série) de toda instrumentação utilizada;

- Todas as imagens radiográficas (identificados com o nome da clínica, data, técnica utilizada e teste que foi utilizado) utilizadas na realização dos testes. As imagens originais devem ser armazenadas pelo serviço;

- Fotografia da sala de exames (dd/mm/ano), mostrando os equipamentos de teste utilizados e o equipamento avaliado.

A.VALORES REPRESENTATIVOS DE DOSE

ItensdaPortariaMS 453/98–5.14

Tolerância: PortariaMS 453/98Tabela A1

Periodicidade: bianual

Para equipamentos de radiografias intra bucais.

|  | Técnica utilizada | Dose | Nível de Referência | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exame | KV/mA/ms | DFF | mGy | DEP(mGy) | C / NC |

Comentários: _______________________________________________________________________

Para CBCT, RX Cefalométrico e Panorâmico.

|  | Técnica utilizada | PKA | Nível de Referência* | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Exame | KV/mA/ms | DFF | mGy.cm2 | PKA (mGy.cm2) | C / NC |
| Criança |  |  |  |  |  |
| Adulto: Mulher |  |  |  |  |  |
| Adulto: Homem típico |  |  |  |  |  |
| Adulto: Homem grande |  |  |  |  |  |

* Na ausência de níveis de referencia apenas registrar o valor.

B.EXATIDÃO E REPRODUTIBILIDADE DA TENSÃO NO TUBO

EXATIDÃO E REPRODUTIBILIDADE DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO

REPRODUTIBILIDADE DA EXPOSIÇÃO

ItensdaPortariaMS 453/98-5.14 e5.15

Tolerâncias: tempo e exposição± 10%, Tensão ≥ 47 kVp;        Periodicidade: bianual

| mA |  | Distância Foco Detector (DFD) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ValoresSelecionados | Valores Medidos |
| mAs | Tempo | kVp | Exposição | Tempo | kVp |
| Desvio Máximo | Exposição | Tempo | kVp |
| Reprodutibilidade |  |  |  |
| Exatidão | Não se aplica |  |  |
| Resultado (C/NC) |  |  |  |

Comentários: _______________________________________________________________________

C.CAMADA SEMI-REDUTORA

ItensdaPortariaMS 453/98–5.14(a)

Tolerância:Tabela II;

Periodicidade: bianual

| KVp/mA/tempo/DFD |  |
| --- | --- |
| CSR Indicada |  |
| CSR Esperada |  |
| mmAl | Leitura (mGy) | L/L0 |
| CSR (mmAl) |  |
| Resultado (C/NC) |  |

Comentários: ______________________________________________________________________

- LINEARIDADE DO “KERMA” COM O mAs

ItensdaPortariaMS 453/98-5.14 e 5.15

Tolerância:20%

Periodicidade: bianual

| kVp |  | DFD |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valores Selecionados | Medidos | Calculados |
| mA | ms | mAs | mGy | ms | kVp | mAs | mGy/mAs |
| Desvio máximo |  |
| Resultado (C/NC) |  |

Comentários: ______________________________________________________________________

- TAMANHO DO CAMPO*

ItensdaPortariaMS 453/98-5.7(d)

Tolerância: Até 6 cm.

Periodicidade: bianual

Anexar o filme radiográfico utilizados.

- Para equipamentos de radiografia panorâmica e CBCT altura do feixe.

| Valor Medido |  |
| --- | --- |
| Desvio |  |
| Resultado (C / NC) |  |

Comentários: ______________________________________________________________________

- DISTÂNCIA FOCO-PELE

ItensdaPortariaMS 453/98-5.7(e)

Tolerância: Ver 5.7(e)

Periodicidade: bianual

| Valor de Referência |  |
| --- | --- |
| Valor Medido |  |
| Desvio |  |
| Resultado (C / NC) |  |

Comentários: _________________________________________________

- AVALIAÇÃO DO PADRÃO DE IMAGEM RADIOGRÁFICA*

ItensdaPortariaMS 453/98-5.14 g

Periodicidade: Anual

Anexar as imagens da avaliação

- Para equipamentos de CBCT adquirir a imagem do fantoma fornecido pelo fabricante e verificar o atendimento as especificações do fabricante.

Resultado (C / NC):

Comentários: _________________________________________________

- INTEGRIDADE DOS AVENTAIS E PROTETORES DE TIREOIDE

ItensdaPortariaMS 453/98-5.14 h

Periodicidade: Anual

Anexar as imagens da avaliação

Resultado (C / NC):

Comentários: _________________________________________________