Radiodiagnóstico Médico

(Fluoroscopia, Mamografia, Radiografia e Tomografia)

ALVARÁ INICIAL

Deverá ser encaminhada à Vigilância Sanitária para avaliação, a seguinte documentação e nesta sequência:

        - Formulário de Petição

        - Memorial descritivo de proteção radiológica, assinado pelo Responsável Legal da instituição e pelo Supervisor de Proteção Radiológica, contendo:

          - Descrição do estabelecimento e de suas instalações (anexar formulário no1.1);

          - Relatório do cálculo de blindagem;

          - Relatório do levantamento radiométrico (anexar formulário no1.4);

          - Relatório dos testes de aceitação dos equipamentos (equipamentos emissores de radiações ionizantes, chassis, equipamentos de processamento e visualização de imagens) (anexar formulário no1.5);

          - Comprovante de contratação de dosimetria pessoal;

          - Cópia da Nota Fiscal de compra do(s) equipamento(s) emissor(es) de radiações ionizantes;

          - Descrição dos sistemas de registro, processamento e visualização de imagens (cassetes, processadoras, negatoscópios, sistema digital,etc.);

          - Comprovante da contratação e da qualificação do Responsável Técnico (RT)

          - Comprovante da contratação e da qualificação dos técnicos;

          - Declaração de regularidade junto aos Conselhos Profissionais;

          - Descrição de todos os equipamentos de proteção radiológica (aventais, luvas, óculos, protetor de tireoide, dentre outros) compatíveis com os procedimentos realizados;

          - Programa de calibração e manutenção dos equipamentos;

        - Planta baixa com posicionamento dos equipamentos e leiaute das salas;

        - Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS)

        - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)

        - Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA)

Observações:

- O equipamento emissor de radiações ionizantes precisa ter registro válido na ANVISA;

- As dimensões das salas devem atender os requisitos da RDC 50/2002;

- Nas salas de exame radiológico, o comando precisa estar protegido por um biombo fixo, com altura mínima de 2,10 m, que permita a visualização do paciente, dos acessos, bem como evite radiação espalhada diretamente pelo paciente na área do comando;

- O responsável técnico (Médico Radiologista) poderá assumir a responsabilidade por, no máximo, dois serviços;

- Equipamentos de raios X, fixos ou móveis, utilizados para radiografia geral precisam possuir sistema de colimação regulável, filtração total mínima de 2,5 mmAl e potencia mínima de 4 kW (na maioria dos casos, corrente > 100 mA);

- As salas de exames radiológicos necessitam de grade anti-difusora, na mesa radiológica e no “bucky” mural;

- Caso seja utilizado o sistema de processamento manual, é obrigatória a utilização de cronômetro e termômetro;

- A guarda de chassis carregados na sala de exames só pode ser realizada utilizando o porta/guarda chassis;

- O dosímetro padrão deve permanecer em local fora da área de radiação e de exposição ao público, devendo ter local próprio para guarda em conjunto com todos os dosímetros;

- Em cumprimento às Portarias MS 453/98 e 531/2012, os serviços de mamografia deverão realizar todos os testes descritos na Portaria 453/98, nas respectivas periodicidades, encaminhando relatório semestral a Vigilância Sanitária. Os testes específicos para CR/DR devem ser realizados segundo as recomendações dos fabricantes, incluindo os testes dos monitores;

- Os negatoscópios, para mamografia, devem ter luminância mínima de 3.000 nit.

- Nota: recomenda-se negatoscópios com 1.500 nit, para radiografia convencional.