Radiodiagnóstico Médico

(Fluoroscopia, Mamografia, Radiografia e Tomografia)

LEVANTAMENTO RADIOMÉTRICO E RADIAÇÃO DE FUGA

(Conforme Resolução Normativa N° 002/DIVS/SES de 13/05/2015)

| Identificação do Serviço e Procedimento |
| --- |
| Serviço |  |
| Equipamento | Fabricante / modelo / ano | Nº. Série | kVmáx | mAmáx |
| Pacientes / Semana: |  | W (mAmin/semana): |  |
| Local | Barreira Pri./Séc. | Área Liv./Cont. | U | T | Técnica | Leitura | DA | RD | Resultado |
|  |  |  |  |  | kV | mAs | t | mA | (nGy) | (nGy/h) | (mSv/ano) | (mSv/ano) | C / NC |
| Parede 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parede 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parede 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parede 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parede 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Porta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comando |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Radiação de Fuga à 1m | Valor Máximo Medido (mGy/h) | Valor Corrigido para Ifuga (mGy/h) | RD | Resultado |
|  |  |  | 1 mGy/h |  |
| Responsável pelo Teste e Instrumento de Medida |
| Responsável |  | Data da realização do Teste |  |
| Marca: | Modelo: | Nº de Série: | Validade da Calibração: |

DA–Dose Avaliada; RD– Restrição de Dose (área livre ≤ 0,5 mSv/ano e área controlada ≤ 5,0 mSv/ano)

Conforme estabelecido na Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015:

- As medidas realizadas para levantamento radiométrico devem:

  - Utilizar o equipamento de medida no modo dose integrada (dose acumulado), evitando utilizar o equipamento no modo “autodose” ou no modo taxa de dose, a não ser que o fabricante explicite no manual a possibilidade de utilização desse modo nas condições de ensaios para levantamento radiométrico, ou seja, baixos tempos e baixas doses;

  - Utilizar meio espalhador para avaliar apenas as barreiras secundárias, pois as barreiras primárias devem ser avaliadas sem meio espalhador;

- Anexar memorial do Levantamento Radiométrico, com metodologia de cálculo;

- Identificar as barreiras, na planta, segundo a nomenclatura da tabela;

- Anexar fotografia datada (dd/mm/ano) da sala de exames, mostrando o medidor de radiação utilizado no ambiente avaliado.