Radiodiagnóstico Médico

(Fluoroscopia, Mamografia, Radiografia e Tomografia)

TESTE DE ACEITAÇÃO / DESEMPENHO / CONSTÂNCIA

(Conforme Resolução Normativa N° 002/DIVS/SES de 13/05/2015)

Deverá ser anexado ao teste de aceitação/desempenho/constância:

- Certificado de qualificação do profissional que realizou os testes;

- Certificado de calibração da instrumentação utilizada (validade de 2 anos);

- Descrição e identificação (número de série) de toda instrumentação utilizada;

- Todas as imagens radiográficas (identificados com o nome da clínica, data, técnica utilizada e teste que foi utilizado) utilizadas na realização dos testes. As imagens originais devem ser armazenadas pelo serviço;

- Fotografia datada (dd/mm/ano) da sala de exames, câmara escura e sala de laudos, mostrando os equipamentos de teste utilizados e os equipamentos/ambientes avaliados;

Obs.

1 – É de responsabilidade do fornecedor, emitir relatório do teste de aceitação dos equipamentos envolvidos nos procedimentos de radiologia diagnóstica e intervencionista, após sua instalação (Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de 18/05/2015, ANEXO, Cap. 5, item 74).

2 – O teste de aceitação (do equipamento) é um conjunto de medidas e verificações, realizadas após a montagem do equipamento na sala, para atestar a conformidade com as características de projeto e de desempenho declarados pelo fabricante e com os requisitos da Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de 18/05/2015. Deve confirmar que quando operado como desejado, a imagem é obtida com a qualidade requerida e a menor dose para o paciente. (Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Glossário, p. 129).

3 – O relatório anual deve constar de todos os testes conforme as periodicidades estabelecidas na Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015.

TESTE DE ACEITAÇÃO / DESEMPENHO / CONSTÂNCIA

RADIOGRAFIA

| Serviço Avaliado: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sala |  |  |  |  |
| Identificação do Equipamento: (Fabricante, Modelo, NS, FAB, REG) |  |  |  |  |
| Avaliador: |  |  | Data: |  |

- Absorção produzida pela mesa ou porta chassi

Periodicidade: Teste de aceitação ou após reparos.

Tolerância: ≤ 1,2 mmAl à 100 kVp. Nível de Suspensão: > 1,5 mmAl à 100 kVp.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 1.

Valor medido (mmAl):

Resultado (C / NC):

- Exatidão do indicador da distância foco-receptor

Periodicidade: Teste de aceitação ou após reparos.

Tolerância: ≤ 5%.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 1.

Valor medido (cm):                                          Valor indicado(cm):

Resultado (C / NC):

- Valores representativos de dose

Periodicidade: Teste de aceitação, bienal ou após reparos.

Tolerância: vide tabela abaixo

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 1.

| Velocidade do Filme |  | Técnica utilizada |  | Dose | Nível de Referência | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KV/mA/ms | DFF | mGy | DEP(mGy) | C / NC |
| Coluna lombar | AP |  |  |  | 10 |  |
|  | LAT |  |  |  | 30 |  |
|  | JLS |  |  |  | 40 |  |
| Abdômen | AP |  |  |  | 10 |  |
| Pelve | AP |  |  |  | 10 |  |
| Bacia | AP |  |  |  | 10 |  |
| Tórax | PA |  |  |  | 0,4 |  |
|  | LAT |  |  |  | 1,4 |  |
| Coluna Torácica | AP |  |  |  | 7 |  |
|  | LAT |  |  |  | 20 |  |
| Crânio | AP |  |  |  | 5 |  |
|  | LAT |  |  |  | 3 |  |

Comentários: _______________________________________________________________________

- Exatidão do indicador da tensão do tubo

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 10%. Nível de Suspensão: > 20%

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 1.

- Reprodutibilidade da tensão do tubo

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 5%. Nível de Suspensão: > 10%

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 1.

- Exatidão do tempo de exposição

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 10%. Nível de Suspensão: > 30%

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 1.

- Reprodutibilidade do tempo de exposição

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 10%. Nível de Suspensão: > 20%

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 1.

- Reprodutibilidade da taxa de kerma no ar

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância:  ≤ 10%. Nível de Suspensão: > 20%

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 1.

Obs. As medidas devem ser realizadas em todos os postos de corrente e, em cada posto de corrente, nos valores mínimos, médios e máximos de tensão e tempo utilizados.

| Corrente (mA) |  | Foco (FF/FG) |  |  | Distância Foco Detector (DFD) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valores Selecionados |  |  |  |  |  | Valores Medidos |  |  |  |
|  |  |  | Tempo (ms) | Tensão (kVp) |  | Taxa de Kerma (mGy/min) | Tempo (ms) | Tensão (kVp) |  |
| Valor mínimo de tensão e máximo de tempo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor médio de tensão e tempo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor máximo de tensão e mínimo de tempo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desvio Máximo |  |  | Taxa de Kerma |  |  | Tempo | Tensão |  |  |
| Reprodutibilidade (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exatidão (%) |  |  | Não se aplica |  |  |  |  |  |  |
| Resultado (C/NC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Comentários: _______________________________________________________________________

- Reprodutibilidade do Controle Automático de Exposição (CAE)

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância:  ≤ 10%. Nível de Suspensão: > 20%

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 1.

Valores medidos: indicar os valores medidos e o resultado numérico encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Compensação do CAE para diferentes espessuras

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância:  ≤ 20%.  Nível de Suspensão: > 40%

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 1.

Valores medidos: indicar os valores medidos e o resultado numérico encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Rendimento do tubo

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos

Tolerância 30 ≤ R (µGy/mAs) ≤ 65 à 1 m para 80 kV e filtração total de 2,5 mmAl.

Nível de Suspensão: R< 20µGy/mAs, R> 80 µGy/mAs.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 1.

| kVp |  | 80 | DFD | 1m | Gerador |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valores Selecionados |  |  | Medidas |  |  |  | Rendimento |  |
| Corrente | Tempo | mAs | Kerma | Tempo | Tesnão | mAs | µGy/mAs |  |
| Valores Mínimo e Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado (C/NC) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Comentários: ______________________________________________________________________

- Camada Semi-redutora (CSR)

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Tabela A da Resolução Normativa 002/DIVS/SES de18/05/2015.

Nível de Suspensão: 20% menor que os valores da tabela A.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 1.

| KVp/mA/tempo/DFD |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gerador |  |  |
| CSR Indicada |  |  |
| CSR Esperada |  |  |
| mmAl | Kerma(mGy) | L/L0 |
| CSR (mmAl) |  |  |
| Resultado (C/NC) |  |  |

Comentários: ______________________________________________________________________

- Resolução espacial

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância:  ≥ 2,5 pl/mm.  Nível de Suspensão: < 1,5pl/mm.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 1.

Valores medidos: indicar a ferramenta utilziada e o resultado numérico encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Exatidão do sistema de colimação

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância:  ≤ 2% da distância foco-pele.  Nível de Suspensão: > 4%.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 1.

Valores medidos: indicar a ferramenta utilizada e o resultado numérico encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Alinhamento do eixo central do feixe de raios X

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 3°. Nível de Suspensão: ≥ 5º.

Valores medidos: indicar a ferramenta utilizada e o resultado numérico encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Alinhamento de grade

Periodicidade: Teste de aceitação, semestral ou após reparos.

Tolerância: sem artefatos ou lâminas aparentes.

Nível de Suspensão: Não possuir grade.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 1.

Avaliação: indicar a ferramenta utilizada e o resultado encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Contato tela filme

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Sem perda de uniformidade.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 1.

Descrever a técnica utilizada, identificar os filmes/chassis e anexar filmes utilizados.

| Identificação do Chassi | Observações |
| --- | --- |

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Artefatos na imagem

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Imagens sem artefatos.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 1.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Integridade dos chassis e cassetes

Periodicidade: Teste de aceitação e anual.

Tolerância: Chassi e cassetes íntegros.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 1.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Vedação da câmara escura

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos

Tolerância: Sem entrada de luz externa.

Nível de Suspensão: Velando filme.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 1.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Uniformidade da imagem

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 10%. Nível de Suspensão: >20%.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 1.

Avaliação: indicar a ferramenta utilizada e o resultado encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Diferença de sensibilidade entre as placas de fósforo

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 20%.

Nível de Suspensão: >40%.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 1.

Avaliação: indicar a ferramenta utilizada e o resultado encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Calibração do indicador de dose do detector

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 20%.

Nível de Suspensão: >40%.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 1.

Valor medido:                                                        Valor indicado:

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Distorção geométrica

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 2%. Nível de Suspensão: >4%.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 1.

Avaliação: indicar a ferramenta utilizada e o resultado encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Efetividade do ciclo de apagamento

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Ausência de imagem residual.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 1.

Avaliação: indicar a ferramenta utilizada e o resultado encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Luminância do monitor para diagnóstico

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≥ 170 nit.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 1.

Valor medido (nit):

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Luminância para negatoscópios

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Luminância ≥ 1500 nit.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 1.

|  | Medidas de Luminância (nit) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Corpo 1 | Corpo 2 | Corpo 3 | Corpo 4 | Corpo 5 | Corpo 6 | Corpo 7 | Corpo 8 |
| SE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desvio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado |  |  |  |  |  |  |  |  |

SE – Superior Esquerdo; SD – Superior Direito; C – Centro; IE – Inferior Esquerdo; ID – Inferior Direito

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Uniformidade da Luminância

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 30 %.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 1.

Avaliação: indicar a ferramenta utilizada e o resultado encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Iluminância da sala de laudos

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Iluminância ≤ 50 lux

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 1.

|  | Medidas de Iluminância da Sala de laudos ( lux ) |  |
| --- | --- | --- |
| Resultado |  |  |

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Integridade dos acessórios e vestimentas de proteção individual

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Íntegros

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 1.

Anexar as imagens da avaliação

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Qualidade da imagem

Periodicidade: Teste de aceitação, semanal e após reparos.

Tolerância: Item 39(e).

Nível de Suspensão: Item 39(e).

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 1.

Avaliação: indicar a ferramenta utilizada e o resultado encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

TESTE DE ACEITAÇÃO / DESEMPENHO / CONSTÂNCIA

MAMOGRAFIA

| Serviço avaliado |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sala |  |  |  |  |
| Identificação do equipamento (fabricante, modelo, NS, FAB, REG) |  |  |  |  |
| Avaliador: |  |  | Data: |  |

- Absorção produzida pela bandeja de compressão

Periodicidade: Teste de aceitação e após substituição.

Tolerância ≤ à 2mm de PMMA.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

Valor medido (µGy):

Resultado (C / NC):

Comentários: _______________________________________________________________________

- Transmissão do suporte receptor de imagem

Periodicidade: Teste de aceitação e após substituição.

Tolerância ≤ 1,0 µGy por exposição a 5 cm. Nível de Suspensão: > 2 µGy

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

Valor medido (µGy):

Resultado (C / NC):

Comentários: _______________________________________________________________________

- Valores representativos de dose glandular média

Periodicidade: Teste de aceitação, bienal ou após reparos.

Tolerância: Vide tabela.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabelas 2 e G.

| ESPESSURA (cm) |  | Dose Glandular (mGy) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PMMA | Mama Equivalente | Valor medido | Referência | Resultado (C/NC) |

Comentários: _______________________________________________________________________

- Exatidão do indicador da tensão do tubo

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 2kV. Nível de Suspensão: > 4kV

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

- Reprodutibilidade da tensão do tubo

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 1kV. Nível de Suspensão: > >2kV

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

- Tempo de exposição

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 1,5s para um simulador de 4,5 cmPMMA. Nível de Suspensão: 2s

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

| Corrente (mA) |  | Foco (FF/FG) |  |  | Distância Foco Detector (DFD) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valores Selecionados |  |  |  |  |  | Valores Medidos |  |  |  |
|  |  |  | Tempo (ms) | Tensão (kVp) |  | Taxa de Kerma (mGy/min) | Tempo (ms) | Tensão (kVp) |  |
| Valor mínimo de tensão e máximo de tempo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor médio de tensão e tempo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor máximo de tensão e mínimo de tempo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desvio Máximo |  |  | Taxa de Kerma |  |  | Tempo | Tensão |  |  |
| Reprodutibilidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exatidão |  |  | Não se aplica |  |  |  |  |  |  |
| Resultado (C/NC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Reprodutibilidade do Controle Automático de Exposição (CAE)

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância:  ≤ 10%. Nível de Suspensão: > 15%

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 2.

Valores medidos: indicar os valores medidos e o resultado numérico encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Compensação do CAE para diferentes espessuras

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância:  ≤ 15%.  Nível de Suspensão: > 20%

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 2.

Valores medidos: indicar os valores medidos e o resultado numérico encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Rendimento do tubo

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos

Tolerância: 100 ≤ R (µGy/mAs) à 50cm para 28 kV com combinação.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 2.

| kVp |  | 28 | DFD | 50 cm | Gerador |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valores Selecionados |  |  | Medidas |  |  |  | Rendimento |  |
| Corrente | Tempo | mAs | Kerma | Tempo | Tesnão | mAs | µGy/mAs |  |
| Valores Mínimo e Máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado (C/NC) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Comentários: ______________________________________________________________________

- Camada Semi-redutora (CSR)

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: 0,31 ≤ CSR (mmAl) ≤ 0,40 à 28 kV com combinação Mo/Mo.

Nível de Suspensão: ≤ 0,28 à 28 kv, com combinação Mo/Mo.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 2.

| KVp/mA/tempo/DFD |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gerador |  |  |
| CSR Indicada |  |  |
| CSR Esperada |  |  |
| mmAl | Kerma(mGy) | L/L0 |
| CSR (mmAl) |  |  |
| Resultado (C/NC) |  |  |

Comentários: ______________________________________________________________________

- Resolução espacial

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância:  ≥ 12 pl/mm.  Nível de Suspensão: < 10 pl/mm.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 2.

Valores medidos: indicar a ferramenta utilizada e o resultado numérico encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Exatidão do sistema de colimação

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância:  ≤ 5 mm.  Nível de Suspensão: > 10 mm.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 2.

Valores medidos: indicar a ferramenta utilizada e o resultado numérico encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Sistema de compressão automático

Periodicidade: teste de aceitação, anual ou após reparos

Tolerância: 11kg ≤ Força de compressão ≤ 18kgf. Nível de suspensão: > 30 kgf ou < 9kgf

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

Valores medidos: indicar a ferramenta utilizada e o resultado numérico encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Alinhamento da bandeja de compressão

Periodicidade: Teste de aceitação, semestral ou após reparo.

Tolerância: ≤ 5mm. Nível de Suspensão: >10mm.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

Valores medidos: indicar a ferramenta utilizada e o resultado numérico encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Indicação da espessura da mama comprimida

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 5mm. Nível de suspensão: > 10mm.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

Avaliação: indicar a ferramenta utilizada e o resultado encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Contato tela filme

Periodicidade: Teste de aceitação, semestral ou após reparos.

Tolerância: Sem perda de uniformidade.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

Descrever a técnica utilizada, identificar os filmes/chassis e anexar filmes utilizados.

| Identificação do Chassi | Observações |
| --- | --- |

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Artefatos na imagem

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Imagens sem artefatos.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Integridade dos chassis e cassetes

Periodicidade: Teste de aceitação e anual.

Tolerância: Chassi e cassetes íntegros.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Vedação da câmara escura

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos

Tolerância: Sem entrada de luz externa.

Nível de Suspensão: Velando filme.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Uniformidade da imagem

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Desvio máximo do valor médio do pixel  ≤ 15%. Nível de Suspensão: >25%.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

Avaliação: indicar a ferramenta utilizada e o resultado encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Diferença de sensibilidade entre as placas de fósforo

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 10%.

Nível de Suspensão: >15%.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

Avaliação: indicar a ferramenta utilizada e o resultado encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Calibração do indicador de dose do detector

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 20%.

Nível de Suspensão: >40%.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 1.

Valor medido:                                                        Valor indicado:

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Razão contraste ruído (CNR)

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 3.

| ESPESSURA DE PMMA (mm) | VALOR MEDIDO | Valores de referência de CNRel (%) | Recomendação de suspensa CNRel (%) | Resultado (C/NC) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Avaliação: indicar a ferramenta utilizada e o resultado encontrado.

Comentários: ______________________________________________________________________

- Efetividade do ciclo de apagamento

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Ausência de imagem residual.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

Avaliação: indicar a ferramenta utilizada e o resultado encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Integridade dos acessórios e vestimentas de proteção individual

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Íntegros

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

Anexar as imagens da avaliação

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Luminância para negatoscópios

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Luminância ≥ 3000 nit.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

|  | Medidas de Luminância (nit) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Corpo 1 | Corpo 2 | Corpo 3 | Corpo 4 | Corpo 5 | Corpo 6 | Corpo 7 | Corpo 8 |
| SE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desvio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado |  |  |  |  |  |  |  |  |

SE – Superior Esquerdo; SD – Superior Direito; C – Centro; IE – Inferior Esquerdo; ID – Inferior Direito

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Luminância do monitor para diagnóstico

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≥ 170 nit.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

Valor medido (nit):

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Uniformidade da Luminância

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 20 %.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

Avaliação: indicar a ferramenta utilizada e o resultado encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Iluminância da sala de laudos

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Iluminância ≤ 50 lux. Nível de suspensão: > 100 lux.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

|  | Medidas de Iluminância da Sala de laudos ( lux ) |  |
| --- | --- | --- |
| Resultado |  |  |

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Qualidade da imagem

Periodicidade: Teste de aceitação, diário e após reparos.

Tolerância: Fibra ≤ 0,75 mm; Microcalcificação ≤ 0,32 mm; Massa ≤ 0,75 mm no fantoma, equivalentte ao adotado pelo ACR.

Nível de Suspensão: Não cumprir um dos requistos.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

Avaliação: indicar a ferramenta utilizada e o resultado encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

TESTE DE ACEITAÇÃO / DESEMPENHO / CONSTÂNCIA

FLUOROSCOPIA

| Serviço avaliado |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sala |  |  |  |  |
| Identificação do equipamento (fabricante, modelo, NS, FAB, REG) |  |  |  |  |
| Avaliador: |  |  | Data: |  |

- Absorção produzida pela mesa ou porta chassi

Periodicidade: Teste de aceitação ou após reparos.

Tolerância: ≤ 1,2 mmAl à 100 kVp. Nível de Suspensão: > 1,5 mmAl à 100 kVp.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 4.

Valor medido (mmAl):

Resultado (C / NC):

- Mínima distância foco-pele

Periodicidade: teste de aceitação e após manutenções

Tolerância: ≥ 38 cm p/ equipamentos fixos e ≥ 30 cm p equipamentos móveis.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 4.

Valor medido (mmAl):

Resultado (C / NC):

- Saiote plumbífero

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: atenuação ≥ 0,5 mmPb à 100 kV. Nível de Suspensão: < 0,25 mmPb à 100 kV.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 4.

Valor medido:

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Sinal sonoro no modo “alto nível”

Periodicidade: Teste de aceitação, anual e após manutenções.

Tolerância: Existência de sinal sonoro no modo “alto nível”.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 4.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Máxima taxa de kerma no ar

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 50 mGy/min.

Nível de Suspensão: ≥ 100 mGy/min.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 4.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Exatidão do indicador da tensão do tubo

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 10%. Nível de Suspensão: > 20%

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 4.

- Exatidão do tempo de exposição (tempo acumulado)

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 10%. Nível de Suspensão: > 20%

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 4.

| Corrente (mA) |  | Foco (FF/FG) |  |  | Distância Foco Detector (DFD) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valores Selecionados |  |  |  |  |  | Valores Medidos |  |  |  |
|  |  |  | Tempo (s) | Tensão (kVp) |  | Taxa de Kerma (mGy/min) | Tempo (s) | Tensão (kVp) |  |
| Valor mínimo de tensão e máximo de tempo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor médio de tensão e tempo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor máximo de tensão e mínimo de tempo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desvio Máximo |  |  |  |  |  | Tempo | Tensão |  |  |
| Exatidão (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado (C/NC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Camada Semi-redutora (CSR)

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Tabela A da Resolução Normativa 002/DIVS/SES de18/05/2015.

Nível de Suspensão: 20% menor que os valores da tabela A.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 4.

| KVp/mA/tempo/DFD |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gerador |  |  |
| CSR Indicada |  |  |
| CSR Esperada |  |  |
| mmAl | Taxa Kerma(mGy/min) | L/L0 |
| CSR (mmAl) |  |  |
| Resultado (C/NC) |  |  |

Comentários: ______________________________________________________________________

- Reprodutibilidade do Controle Automático de Intensidade

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância:  ≤ 10%. Nível de Suspensão: > 20%

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 4.

Valores medidos: indicar os valores medidos e o resultado numérico encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Exatidão do indicador de produto kerma x área (Pka)

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 20%.

Nível de Suspensão: > 40%.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 4.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

.

- Resolução espacial

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância:  > 1,0 pl/mm para campos  > 25 cm e  > 1,2 para campos ≤ 25cm.  Nível de Suspensão: < 0,6 pl/mm para campos >25 cm e < 0,8 pl/mm para campos ≤ 25 cm.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 4.

Valores medidos: indicar a ferramenta utilziada e o resultado numérico encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Resolução espacial de baixo contraste

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: < 4%  pl/mm para campos  > 25 cm e  < 3 % para campos ≤ 25cm.

Nível de Suspensão: < 6% pl/mm para campos >25 cm e < 5% pl/mm para campos ≤ 25 cm.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 4.

Valores medidos: indicar a ferramenta utilizada e o resultado numérico encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Integridade dos acessórios e vestimentas de proteção individual

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Íntegros

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 1.

Anexar as imagens da avaliação

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Alinhamento do eixo central do feixe de raios X

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 1,5°. Nível de Suspensão: ≥ 3º.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 4.

Valores medidos: indicar a ferramenta utilizada e o resultado numérico encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Exatidão do sistema de colimação

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância:  0,85≤campo medido/campo indicado>1,0.  Nível de Suspensão: > 1,2.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 4.

Valores medidos: indicar a ferramenta utilizada e o resultado numérico encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Qualidade da imagem

Periodicidade: Teste de aceitação, semanal e após reparos.

Tolerância: Item 39(e).

Nível de Suspensão: Item 39(e).

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 4.

Avaliação: indicar a ferramenta utilizada e o resultado encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

TESTE DE ACEITAÇÃO / DESEMPENHO / CONSTÂNCIA

TOMOGRAFIA

| Serviço avaliado |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sala |  |  |  |  |
| Identificação do equipamento (fabricante, modelo, NS, FAB, REG) |  |  |  |  |
| Avaliador: |  |  | Data: |  |

- Exatidão da tensão

Periodicidade: Teste de aceitação ou após reparos.

Tolerância: ≤ 5%. Nível de suspensão: >10%.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 6.

Valor medido (kVp):                                          Valor indicado(kVp):

Resultado (C / NC):

- Valores representativos de dose

Periodicidade: Teste de aceitação, bienal ou após reparos.

Tolerância: vide tabela abaixo

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela F.

| Velocidade do Filme |  | Técnica utilizada |  | Dose | Nível de Referência | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | KV/mA/ms | DFF | mGy | CTDI (mGy) | C / NC |
| Coluna lombar | Adulto |  |  |  | 70 |  |
| Abdome | Adulto |  |  |  | 25 |  |
|  | Pediátrico |  |  |  | 20 |  |

Comentários: _______________________________________________________________________

- Resolução espacial

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Resolução normal: ≥ 6pl/cm, Alta resolução: ≥ 10 pl/cm.

Nível de suspensão: Resolução normal: < 3 pl/cm, Alta resolução: < 5 pl/cm.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 6.

Valores medidos: indicar a ferramenta utilizada e o resultado numérico encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Espessura de corte

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: < 1 mm. Nível de Suspensão: > 2 mm.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 6.

Valor medido (mm):                                          Valor indicado(mm):

Resultado (C / NC):

Comentários: _______________________________________________________________________

- Indicador de deslocamento da mesa

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: < 1 mm. Nível de Suspensão: > 2 mm.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 6.

Valor medido (mm):                                          Valor indicado(mm):

Resultado (C / NC):

Comentários: _______________________________________________________________________

- Indicador de posicionamento da mesa

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: < 1 mm.

Nível de Suspensão: > 2 mm.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 6.

Valor medido (mm):                                          Valor indicado(mm):

Resultado (C / NC):

Comentários: _______________________________________________________________________

- Monitores de visualização de imagens

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Lmáx ≥ 170 cd/m2 .

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 6.

Valor medido (nit):                                          Valor indicado(nit):

Resultado (C / NC):

Comentários: _______________________________________________________________________

- Luminância para negatoscópios

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Luminância ≥ 1500 nit.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 6.

|  | Medidas de Luminância (nit) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Corpo 1 | Corpo 2 | Corpo 3 | Corpo 4 | Corpo 5 | Corpo 6 | Corpo 7 | Corpo 8 |
| SE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desvio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado |  |  |  |  |  |  |  |  |

SE – Superior Esquerdo; SD – Superior Direito; C – Centro; IE – Inferior Esquerdo; ID – Inferior Direito

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Iluminância da sala de laudos

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Iluminância ≤ 50 lux

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 6.

|  | Medidas de Iluminância da Sala de laudos ( lux ) |  |
| --- | --- | --- |
| Resultado |  |  |

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Integridade dos acessórios e vestimentas de proteção individual

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Íntegros

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 6.

Anexar as imagens da avaliação

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Valor indicado do nº de CT

Periodicidade: Teste de aceitação, semanal ou após reparos.

Tolerância: -1000 ± 5 (ar) e 0 ± 5 (água). Nível de suspensão: > - 990 ou < - 1010 (ar) e > 10 ou < - 10 (água).

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 6.

Valor medido (HU):                                          Valor indicado(HU):

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Uniformidade do nº de CT

Periodicidade: Teste de aceitação, semanal ou após reparos.

Tolerância: desvio ≤ 5%. Nível de suspensão: > 10%.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 6.

Anexar filmes com as medidas.

Descrever o simulador utilizado, as medidas encontradas e os resultados.

Valor medido:

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Ruído

Periodicidade: Teste de aceitação, semanal ou após reparos.

Tolerância: ≤ 15% do valor de referência. Nível de suspensão: > 20%.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 6.

Valor medido:

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________