Radiodiagnóstico Intervencionista

(Cardiológica, Vascular, Cerebral, Ortopédica etc)

TESTE DE ACEITAÇÃO / DESEMPENHO / CONSTÂNCIA

Deverá ser anexado ao teste de aceitação/desempenho/constância:

- Certificado de qualificação do profissional que realizou os testes;

- Certificado de calibração da instrumentação utilizada (validade de 2 anos);

- Descrição e identificação (número de série) de toda instrumentação utilizada;

- Todas as imagens radiográficas (identificados com o nome da clínica, data, técnica utilizada e teste que foi utilizado) utilizadas na realização dos testes. As imagens originais devem ser armazenadas pelo serviço;

- Fotografia datada (dd/mm/ano) da sala de exames, câmara escura e sala de laudos, mostrando os equipamentos de teste utilizados e os equipamentos/ambientes avaliados;

Obs.

1 – É responsabilidade do fornecedor, emitir relatório do teste de aceitação dos equipamentos envolvidos nos procedimentos de radiologia diagnóstica e intervencionista (equipamentos de raios-x, sistema de recepção, processamento e visualização de imagens), após a sua instalação, contendo todos os testes descritos na Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de 18 de maio de 2015, além dos testes recomendados pelo fabricante. (Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de 18 de maio de 2015, ANEXO, Cap. III, item 74).

2 – O teste de aceitação (do equipamento) é um conjunto de medidas e verificações, realizadas após a montagem do equipamento na sala, para atestar a conformidade com as características de projeto e de desempenho declarados pelo fabricante e com os requisitos da Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de 18 de maio de 2015.

3 – O relatório de controle de qualidade deve constar de todos os testes conforme as periodicidades estabelecidas na Resolução Normativa 002/DIVS/SES de 18 de maio de 2015.

TESTE DE ACEITAÇÃO / DESEMPENHO / CONSTÂNCIA

RADIODIAGNÓSTICO INTERVENCIONISTA

| Serviço Avaliado: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimento Avaliado: |  |  |  |  |
| Sala |  |  |  |  |
| Identificação do Equipamento: (Fabricante, Modelo, NS, FAB, REG) |  |  |  |  |
| Avaliador: |  |  | Data: |  |

- Absorção produzida pela mesa ou porta chassi

Periodicidade: Teste de aceitação ou após reparos.

Tolerância: ≤ 1,2 mmAl à 100 kVp. Nível de Suspensão: > 1,5 mmAl à 100 kVp.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

Valor medido (mmAl):

Resultado (C / NC):

- Mínima distância foco-pele

Periodicidade: teste de aceitação e após manutenções

Tolerância: ≥ 38 cm p/ equipamentos fixos e ≥ 30 cm p equipamentos móveis.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

Valor medido (cm):

Resultado (C / NC):

- Saiote plumbífero

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: atenuação ≥ 0,5 mmPb à 100 kV. Nível de Suspensão: < 0,25 mmPb à 100 kV.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

Valor medido (mmPb):

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Sinal sonoro no modo “alto nível”

Periodicidade: Teste de aceitação, anual e após manutenções.

Tolerância: Existência de sinal sonoro no modo “alto nível”.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Máxima taxa de kerma no ar

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 50 mGy/min.

Nível de Suspensão: ≥ 100 mGy/min.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

Valor medido (mGy/min):

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Exatidão do indicador da tensão do tubo

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 10%. Nível de Suspensão: > 20%

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

- Exatidão do tempo de exposição (tempo acumulado)

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 10%. Nível de Suspensão: > 20%

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

.

| Corrente (mA) |  | Foco (FF/FG) |  |  | Distância Foco Detector (DFD) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valores Selecionados |  |  |  |  |  | Valores Medidos |  |  |  |
|  |  |  | Tempo (s) | Tensão (kVp) |  | Taxa de Kerma (mGy/min) | Tempo (s) | Tensão (kVp) |  |
| Valor mínimo de tensão e máximo de tempo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor médio de tensão e tempo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor máximo de tensão e mínimo de tempo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desvio Máximo |  |  |  |  |  | Tempo | Tensão |  |  |
| Exatidão (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado (C/NC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Camada Semi-redutora (CSR)

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Tabela A da Resolução Normativa 002/DIVS/SES de18/05/2015.

Nível de Suspensão: 20% menor que os valores da tabela A.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 8.

| KVp/mA/tempo/DFD |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gerador |  |  |
| CSR Indicada |  |  |
| CSR Esperada |  |  |
| mmAl | Taxa de Kerma(mGy/min) | L/L0 |
| CSR (mmAl) |  |  |
| Resultado (C/NC) |  |  |

Comentários: ______________________________________________________________________

- Reprodutibilidade do Controle Automático de Intensidade

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância:  ≤ 10%. Nível de Suspensão: > 20%

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 5.

Valores medidos: indicar os valores medidos e o resultado numérico encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Exatidão do indicador de produto kerma x área (Pka)

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 20%.

Nível de Suspensão: > 40%.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 4.

Valor medido:                                                    Valor indicado:

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

. Valores de taxa de dose nos modos baixo, normal e alto

Periodicidade: teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Taxa Kerma baixo / Taxa Kerma normal  ≤ 0,5.

Nível de suspensão: Taxa Kerma baixo / Taxa Kerma normal  >1,0.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

Valores medidos:

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Resolução espacial

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância:  > 1,0 pl/mm para campos  > 25 cm e  > 1,2 para campos ≤ 25cm.  Nível de Suspensão: < 0,6 pl/mm para campos >25 cm e < 0,8 pl/mm para campos ≤ 25 cm.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 5.

Valores medidos: indicar a ferramenta utilziada e o resultado numérico encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Resolução espacial de baixo contraste

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: < 4%  pl/mm para campos  > 25 cm e  < 3 % para campos ≤ 25cm.

Nível de Suspensão: < 6% pl/mm para campos >25 cm e < 5% pl/mm para campos ≤ 25 cm.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 5.

Valores medidos: indicar a ferramenta utilizada e o resultado numérico encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Alinhamento do eixo central do feixe de raios X

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 1,5°. Nível de Suspensão: ≥ 3º.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 5.

Valores medidos: indicar a ferramenta utilizada e o resultado numérico encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Exatidão do sistema de colimação

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância:  0,85≤campo medido/campo indicado>1,0.  Nível de Suspensão: > 1,2.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 5.

Valores medidos: indicar a ferramenta utilizada e o resultado numérico encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Integridade dos acessórios e vestimentas de proteção individual

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Íntegros

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

Anexar as imagens da avaliação

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Qualidade da imagem

Periodicidade: Teste de aceitação, semanal e após reparos.

Tolerância: Item 39(e).

Nível de Suspensão: Item 39(e).

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 4.

Avaliação: indicar a ferramenta utilizada e o resultado encontrado.

Resultado (C / NC):