Radiodiagnóstico Veterinária

(Fluoroscopia, Radiografia  e Tomografia)

TESTE DE ACEITAÇÃO / DESEMPENHO

Deverá ser anexado ao teste de aceitação/desempenho:

- Certificado de calibração da instrumentação utilizada (validade de 2 anos);

- Descrição e identificação (número de série) de toda instrumentação utilizada;

- Todos asimagens radiográficas (identificados com o nome da clínica, data, técnica utilizada e teste que foi utilizado) utilizados na realização dos testes. As originais devem estar armazenadas no serviço;

- Fotografia datada (dd/mm/ano) da sala de exames, câmara escura e sala de laudos, mostrando os equipamentos de teste utilizados e os equipamentos/ambientes avaliados;

- Os testes específicos e relativos aos sistemas CR e DR, deverão ser realizados conforme as recomendações dos fabricantes, incluindo os testes dos monitores.

| Serviço Avaliado: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimento Avaliado: |  |  |  |  |
| Sala |  |  |  |  |
| Identificação do Equipamento: (Fabricante, Modelo, NS, FAB, REG) |  |  |  |  |
| Avaliador: |  |  | Data: |  |

A.Exatidão e reprodutibilidade da tensão no tubo

Exatidão e reprodutibilidade do tempo de exposição

Reprodutibilidade da exposição

Periodicidade: Testes Anuais

Obs. As medidas devem ser realizadas em todos os postos de corrente e, em cada posto de corrente, nos valores mínimos, médios e máximos de kVp e tempo utilizados.

| mA |  | Foco (FF/FG) |  |  |  | Distância Foco Detector (DFD) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valores Selecionados |  |  |  |  |  |  |  | Valores Medidos |  |  |  |  |
|  |  |  | mAs | mA | Tempo |  | kVp |  | Exposição | Tempo |  | kVp |
| Valor mínimo de KVp e máximo de tempo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor médio de KVp e tempo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor máximo de KVp e mínimo de tempo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desvio Máximo |  |  | Exposição |  |  |  | Tempo |  |  | KVp |  |  |
| Reprodutibilidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exatidão |  |  | Não se aplica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado (C/NC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Comentários: _______________________________________________________________________

B.CAMADA SEMI-REDUTORA

Periodicidade: Anual.

| KVp/mA/tempo/DFD |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gerador |  |  |
| CSR Indicada |  |  |
| CSR Esperada |  |  |
| mmAl | Leitura(mGy) | D/D0 |
| CSR (mmAl) |  |  |
| Resultado (C/NC) |  |  |

Comentários: ______________________________________________________________________

- LINEARIDADE DO “KERMA” COM O mAs

RENDIMENTO DO TUBO

Tolerância: 20% linearidade

Periodicidade: Testes Anuais

| kVp |  | 80 | DFD | 1m | Gerador |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valores Selecionados |  |  | Medidos |  |  |  | Calculados |  |
| mA | ms | mAs | mGy | ms | kVp | mAs | mGy/mAs | mGy/mAminm² |
| Desvio máximo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado (C/NC) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Comentários: ______________________________________________________________________

- REPRODUTIBILIDADE DO SISTEMA AUTOMÁTICO DE EXPOSIÇÃO

Tolerância: 10%

Descrever a técnica utilizada, mostrar os valores medidos e os resultados;

Anexar os filmes radiográficos, com as medidas de DO, caso sejam utilizados.

Periodicidade: Testes Anuais

Comentários: ______________________________________________________________________

- TAMANHO DO PONTO FOCAL

Tolerância: 10%

Descrever a técnica utilizada e anexar os filmes radiográficos utilizados.

Periodicidade: Teste Anual

|  | FF | FG |
| --- | --- | --- |
| Valor Nominal |  |  |
| Valor Medido |  |  |
| Desvio |  |  |
| Resultado (C / NC) |  |  |

Comentários: ______________________________________________________________________

- ALINHAMENTO DO EIXO CENTRAL DO FEIXE

EXATIDÃO DO SISTEMA DE COLIMAÇÃO

Tolerância: 3O para o alinhamento do feixe e 2% da DFF para a exatidão da colimação

Descrever a técnica utilizada e anexar os filmes radiográficos utilizados.

Periodicidade: Anual para o alinhamento e Semestral para a exatidão da colimação

| kVp e mAs |  |  | DFF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alinhamento |  | Colimação |
| Desvio |  |  |  |  |
| Resultado (C / NC) |  |  |  |  |

Comentários: ______________________________________________________________________

- INTEGRIDADE DAS VESTIMENTAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO (Saiote Plumbífero em fluoroscopia)

Periodicidade: Anual

Anexar as imagens da avaliação

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- CONTATO TELA FILME. INTEGRIDADE DAS TELAS E CHASSIS

Descrever a técnica utilizada, identificar os filmes/chassis e anexar filmes utilizados.

Periodicidade: Testes Semestrais

| Identificação do Chassi | Observações |
| --- | --- |

Comentários: ______________________________________________________________________

- ALINHAMANETO DE GRADE

Periodicidade: Teste Semestral

Descrever a técnica utilizada e anexar os filmes radiográficos utilizados.

| Medidas da Densidade Ótica - Grade da Mesa |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Direito | 1 Direito | Centro |  | 1 Esquerdo | 2 Esquerdo |
| Resultado (C / NC) |  |  |  |  |  |
| Medidas da Densidade Ótica – Grade do Bucky Mural |  |  |  |  |  |
| 2 Direito | 1 Direito | Centro |  | 1 Esquerdo | 2 Esquerdo |
| Resultado (C / NC) |  |  |  |  |  |

Comentários: ______________________________________________________________________

- CONDIÇÕES DO NEGATOSCÓPIO E DA SALA DE LAUDOS

Descrever a técnica utilizada.	Periodicidade: Semestral

|  | Medidas de Luminância ( x 1000 nit) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Corpo 1 | Corpo 2 | Corpo 3 | Corpo 4 | Corpo 5 | Corpo 6 | Corpo 7 | Corpo 8 |
| SE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desvio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Medidas de Iluminância da Sala de laudos ( lux ) |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado |  |  |  |  |  |  |  |  |

SE – Superior Esquerdo; SD – Superior Direito; C – Centro; IE – Inferior Esquerdo; ID – Inferior Direito

Comentários: ______________________________________________________________________

- CALIBRAÇÃO, UNIFORMIDADEE CONSTÂNCIA DO NÚMERO DE CT

Anexar filmes com as medidas.

Descrever o simulador utilizado, as medidas encontradas e os resultados.

Periodicidade: Semanal

Resultado (C / NC) :

- RESOLUÇÃO DE ALTO E BAIXO CONTRASTE EM FLUOROSCOPIA

Anexar filmes.

Descrever o simulador utilizado, as medidas encontradas e os resultados.

Resultado (C / NC):

- SENSITOMETRIA DO SISTEMA DE PROCESSAMENTO

Anexar filmes.

Descrever as medidas encontradas e os resultados.

Periodicidade: Teste Semanal

Resultado (C / NC):

TESTES NECESSÁRIOS APENAS NA ACEITAÇÃO

- MEDIDA DE ATENUAÇÃO DO RECEPTOR DE IMAGEM (Mesabucky e bucky mural)

ItensdaPortariaMS 453/98-4.16

Descrever a técnica utilizada, as medidas encontradas e os resultados.

TESTES NECESSÁRIOS PARA OS SISTEMAS DIGITAIS (CR e DR)

Deverá ser descrito o programa de controle de qualidade recomendado pelo fabricante, constando todos os testes, com as respectivas periodicidades e tolerância.

Caso o serviço utilize monitores para visualização diagnóstica e emissão de laudos, os mesmos deverão constar do programa de controle de qualidade.