Radiodiagnóstico Intervencionista

(Cardiológica, Vascular, Cerebral, Ortopédica etc.)

ALVARÁ INICIAL

Deverá ser encaminhada à Vigilância Sanitária para avaliação, a seguinte documentação e nesta sequência:

        - Formulário de Petição

        - Memorial descritivo de proteção radiológica, assinado pelo Responsável Legal da instituição e pelo Supervisor de Proteção Radiológica, contendo:

          - Descrição do estabelecimento e de suas instalações (anexar formulário no 2.1);

          - Relatório do calculo de blindagem;

          - Relatório do levantamento radiométrico (anexar formulário no 2.4);

          - Relatório dos testes de aceitação dos equipamentos (equipamentos emissores de radiações ionizantes e visualização de imagens) (anexar formulário no 2.5);

          - Comprovante de contratação de dosimetria pessoal;

          - Cópia da Nota Fiscal de compra do(s) equipamento(s) emissor(es) de radiações ionizantes;

          - Descrição dos sistemas de registro, processamento e visualização de imagens;

          - Comprovante da contratação e da qualificação do Responsável Técnico (RT)

          - Comprovante da contratação e da qualificação dos técnicos;

          - Declaração de regularidade junto aos Conselhos Profissionais;

          - Descrição de todos os equipamentos de proteção radiológica (aventais, luvas, óculos, protetor de tireoide, dentre outros) compatíveis com os procedimentos realizados;

          - Programa de calibração e manutenção dos equipamentos;

        - Planta baixa com posicionamento dos equipamentos e leiaute das salas;

        - Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS)

        - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)

        - Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA)

Observações:

- Cada procedimento radiológico deve ser assentado (registrado), constando de:

- Nome do paciente, data do exame, sexo, idade, peso e tipo do procedimento radiológico realizado;

- Tempo total de exposição à radiação. Quando possível, deve ser informado separadamente o valores em fluoroscopia e em cine;

- Produto Kerma x Área (mGy.cm2) acumulado no exame. Quando possível, devem ser informados os valores Kerma ar (mGy) e Produto Kerma x Área (mGy.cm2) separadamente.

- O equipamento radiológico, incluindo os dispositivos para visualização da imagem, deve possuir as seguintes características mínimas:

- Controle automático de exposição

- Cortina ou saiote plumbífero inferior/lateral;

- Dispositivo para limitar a distância foco-pele mínima em 38 cm;

- Filtração mínima de 2,5 mm Al;

- Limitação do campo de radiação à área do receptor de imagem;

- Sinal sonoro quando o modo “alto nível” ou cine estiver acionado;

- A emissão de raios X, enquanto durar a exposição, deve ser indicada por um sinal luminoso no interior da sala e no lado externo da porta.

- Os profissionais, envolvidos diretamente na realização do procedimento, devem utilizar o visor ou óculos plumbífero, além dos demais EPI´s;

- A sala de procedimentos deve dispor somente do equipamento emissor de raios X e acessórios/materiais/produtos indispensáveis para o procedimento radiológico especificamente realizado;

- Os equipamentos de proteção individual precisam ser testados semestralmente, sendo necessário um relatório técnico dos testes, com os resultados e as respectivas imagens.