Radiodiagnóstico Odontológico

(Raios-X Odontológico Intraoral e Extraoral)

TESTE DE ACEITAÇÃO/ DESEMPENHO

Deverá ser anexado ao teste de aceitação/desempenho/constância:

- Certificado de qualificação do profissional que realizou os testes;

- Certificado de calibração da instrumentação utilizada (validade de 2 anos);

- Descrição e identificação (número de série) de toda instrumentação utilizada;

- Todas as imagens radiográficas (identificados com o nome da clínica, data, técnica utilizada e teste que foi utilizado) utilizadas na realização dos testes. As imagens originais devem ser armazenadas pelo serviço;

- Fotografia datada (dd/mm/ano) da sala de exames, câmara escura e sala de laudos, mostrando os equipamentos de teste utilizados e os equipamentos/ambientes avaliados;

Obs.

1 – É responsabilidade do fornecedor, emitir relatório do teste de aceitação dos equipamentos envolvidos nos procedimentos de radiologia diagnóstica e intervencionista (equipamentos de raio-x, sistema de recepção, processamento e visualização de imagens), após a sua instalação, contendo todos os testes descritos na Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de 18 de maio de 2015, além dos testes recomendados pelo fabricante. (Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de 18 de maio de 2015, ANEXO, Cap. III, item 74).

2 – O teste de aceitação (do equipamento) é um conjunto de medidas e verificações, realizadas após a montagem do equipamento na sala, para atestar a conformidade com as características de projeto e de desempenho declarados pelo fabricante e com os requisitos das legislações vigentes (Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de 18 de maio de 2015 – Apêndice IX- Definições e Tabelas).

3 – O relatório de controle de qualidade deve constar de todos os testes conforme as periodicidades estabelecidas na Resolução Normativa 002/DIVS/SES de 18 de maio de 2015.

TESTE DE ACEITAÇÃO / DESEMPENHO / CONSTÂNCIA

RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRAORAL

| Serviço Avaliado: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Procedimento Avaliado: |  |  |  |  |
| Sala |  |  |  |  |
| Identificação do Equipamento: (Fabricante, Modelo, NS, FAB, REG) |  |  |  |  |
| Avaliador: |  |  | Data: |  |

- Kerma no ar na entrada da pele

Periodicidade: Teste de aceitação, bienal ou após reparos.

Tolerância: ≤ 3,5 mGy (molar superior adulto).

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 7.

|  | Técnica utilizada |  | Dose | Nível de Referência | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exame | KV/mA/ms | DFF | mGy | DEP(mGy) | C / NC |

Comentários: _______________________________________________________________________

- Camada Semi-redutora (CSR)

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Tabela B da Resolução Normativa 002/DIVS/SES de18/05/2015.

Nível de Suspensão: 20% menor que os valores da tabela B.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 7.

| KVp/mA/tempo/DFD |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gerador |  |  |
| CSR Indicada |  |  |
| CSR Esperada |  |  |
| mmAl | Kerma(mGy) | L/L0 |
| CSR (mmAl) |  |  |
| Resultado (C/NC) |  |  |

Comentários: ______________________________________________________________________

- Exatidão do indicador da tensão do tubo

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 10%. Nível de Suspensão: > 20%

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 7.

- Exatidão do tempo de exposição

Periodicidade: Teste de aceitação, bienal ou após reparos.

Tolerância: ≤ 20%. Nível de Suspensão: >40%

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 7.

- Reprodutibilidade da taxa de kerma no ar

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância:  ≤ 10%. Nível de Suspensão: > 20%

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 7.

Obs. As medidas devem ser realizadas em todos os postos de corrente e, em cada posto de corrente, nos valores mínimos, médios e máximos de tensão e tempo utilizados.

| Corrente (mA) |  | Foco (FF/FG) |  |  | Distância Foco Detector (DFD) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valores Selecionados |  |  |  |  |  | Valores Medidos |  |  |  |
|  |  |  | Tempo (ms) | Tensão (kVp) |  | Taxa de Kerma (mGy/min) | Tempo (ms) | Tensão (kVp) |  |
| Valor mínimo de tensão e máximo de tempo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor médio de tensão e tempo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor máximo de tensão e mínimo de tempo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desvio Máximo |  |  | Taxa de Kerma |  |  | Tempo | Tensão |  |  |
| Reprodutibilidade (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exatidão (%) |  |  | Não se aplica |  |  |  |  |  |  |
| Resultado (C/NC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Comentários: _______________________________________________________________________

- Tamanho de campo

Periodicidade: Teste de aceitação, bienal ou após reparos.

Tolerância: 5 cm < diâmetro do campo ≤ 7 cm.

Nível de Suspensão: < 4 cm ou > 8 cm.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 7.

Valor medido: (     )

Resultado (C/NC)

Comentários: ______________________________________________________________________

- Distância foco-pele

Periodicidade: Teste de aceitação, bienal ou após reparos.

Tolerância: DFP ≥ 20 cm.

Nível de Suspensão: Não possui localizador ou o localizador é de saída fechada.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 7.

Valor medido:

Resultado (C / NC):

Comentários: _________________________________________________

- Artefatos na imagem

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Imagens sem artefatos.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 7.

Avaliação: indicar a ferramenta utilizada e o resultado encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Integridade dos chassis e cassetes

Periodicidade: Teste de aceitação e anual.

Tolerância: Chassi e cassetes íntegros.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 7.

Avaliação: indicar a ferramenta utilizada e o resultado encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Efetividade do ciclo de apagamento

Periodicidade: Teste de aceitação, bieal ou após reparos.

Tolerância: Ausência de imagem residual.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 7.

Avaliação: indicar a ferramenta utilizada e o resultado encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Integridade dos acessórios e vestimentas de proteção individual

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Íntegros

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 7.

Anexar as imagens da avaliação

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Qualidade da imagem

Periodicidade: Teste de aceitação, semanal e após reparos.

Tolerância: Item 39(e).

Nível de Suspensão: Item 39(e).

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 7.

Avaliação: indicar a ferramenta utilizada e o resultado encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

TESTE DE ACEITAÇÃO / DESEMPENHO / CONSTÂNCIA

RAIOS X ODONTOLÓGICO EXTRAORAL

- Exatidão do indicador da tensão do tubo

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 10%. Nível de Suspensão: > 20%

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 8.

- Reprodutibilidade da tensão do tubo

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 5%. Nível de Suspensão: > 10%

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 8.

- Exatidão do tempo de exposição

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 10%. Nível de Suspensão: > 20%

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 8.

- Reprodutibilidade da taxa de kerma no ar

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância:  ≤ 10%. Nível de Suspensão: > 20%

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 8.

Obs. As medidas devem ser realizadas em todos os postos de corrente e, em cada posto de corrente, nos valores mínimos, médios e máximos de tensão e tempo utilizados.

| Corrente (mA) |  | Foco (FF/FG) |  |  | Distância Foco Detector (DFD) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valores Selecionados |  |  |  |  |  | Valores Medidos |  |  |  |
|  |  |  | Tempo (ms) | Tensão (kVp) |  | Taxa de Kerma (mGy/min) | Tempo (ms) | Tensão (kVp) |  |
| Valor mínimo de tensão e máximo de tempo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor médio de tensão e tempo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valor máximo de tensão e mínimo de tempo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desvio Máximo |  |  | Taxa de Kerma |  |  | Tempo | Tensão |  |  |
| Reprodutibilidade (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exatidão (%) |  |  | Não se aplica |  |  |  |  |  |  |
| Resultado (C/NC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Comentários: _______________________________________________________________________

- Tamanho do Campo

Periodicidade: Teste de aceitação, bienal ou após reparos.

Tolerância: Campo restrito ao receptor de imagem.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 8.

Valores medidos: indicar os valores medidos e o resultado numérico encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Artefatos na imagem

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Imagens sem artefatos.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 8.

Avaliação: indicar a ferramenta utilizada e o resultado encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Efetividade do ciclo de apagamento

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Ausência de imagem residual.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 8.

Avaliação: indicar a ferramenta utilizada e o resultado encontrado.

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Luminância para negatoscópios

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Luminância ≥ 1500 nit.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 8.

|  | Medidas de Luminância (nit) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Corpo 1 | Corpo 2 | Corpo 3 | Corpo 4 | Corpo 5 | Corpo 6 | Corpo 7 | Corpo 8 |
| SE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desvio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado |  |  |  |  |  |  |  |  |

SE – Superior Esquerdo; SD – Superior Direito; C – Centro; IE – Inferior Esquerdo; ID – Inferior Direito

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Iluminância da sala de laudos

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Iluminância ≤ 50 lux

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 1.

|  | Medidas de Iluminância da Sala de laudos ( lux ) |  |
| --- | --- | --- |
| Resultado |  |  |

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________

- Integridade dos acessórios e vestimentas de proteção individual

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Íntegros

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 8.

Anexar as imagens da avaliação

Resultado (C / NC):

Comentários: ______________________________________________________________________