Radiodiagnóstico Intervencionista

(Cardiológica, Vascular, Cerebral, Ortopédica etc.)

RENOVAÇÃO DE ALVARÁ

Deverá ser encaminhada à Vigilância Sanitária para avaliação, a seguinte documentação e nesta sequência:

        - Formulário de Petição

        - Possíveis atualizações das informações contidas no memorial de proteção radiológica;

        - Levantamento radiométrico realizado e assinado por um especialista em física de radiodiagnóstico (anexar formulário no 2.4) a cada 4 anos, ou em caso de modificação das instalações;

        - Relatório Técnico dos testes de controle de qualidade (anexar formulário no 2.5);

        - Relatório das calibrações e manutenções dos equipamentos de radiodiagnóstico, processadoras e negatoscópios;

        - Comprovação dos treinamentos realizados, incluindo os previstos no memorial de proteção radiológica;

        - Possíveis atualizações da planta baixa com posicionamento dos equipamentos e leiaute das salas;

        - Possíveis atualizações do plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS)

        - Possíveis atualizações do programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO)

        - Possíveis atualizações do programa de Prevenção dos Riscos Ambientais (PPRA)

Observações:

- Cada procedimento radiológicodeve ser assentado (registrado), constando de:

- Nome do paciente, data do exame, sexo, idade, peso e tipo do procedimento radiológicorealizado;

- Tempo total de exposição à radiação. Quando possível, deve ser informado separadamente os valores em fluoroscopia e em cine;

- Produto Kerma x Área (mGy.cm2) acumulado no exame. Quando possível, devem ser informados os valores Kerma ar (mGy) e Produto Kerma x Área (mGy.cm2) separadamente.

- O equipamento radiológico, incluindo os dispositivos para visualização da imagem, deve possuir as seguintes características mínimas:

- Cortina ou saiote plumbífero inferior/lateral;

- Dispositivo para limitar a distância foco-pele mínima em 38 cm;

- Limitação do campo de radiação à área do receptor de imagem;

- Sinal sonoro quando o modo “alto nível” ou cine estiver acionado;

- A emissão de raios X, enquanto durar a exposição, deve ser indicada por um sinal luminoso no interior da sala e no lado externo da porta.

- Os profissionais, envolvidos diretamente na realização do procedimento, devem utilizar o visor ou óculos plumbífero, além dos demais EPI´s;

- A sala de procedimentos deve dispor somente do equipamento emissor de raios X e acessórios/materiais/produtos indispensáveis para o procedimento radiológico especificamente realizado;

- As características descritas no item 2e os testes de controle de qualidade, devem ser comprovados através de relatório técnico apresentando as medidas e evidências objetivas dos respectivos testes;

- Os equipamentos de proteção individual precisam ser testados semestralmente, sendo necessário um relatório técnico dos testes, com os resultados e as respectivas imagens.